核技术利用建设项目

新增数字减影血管造影机（DSA）项目

环境影响报告表

（公示本）

宜宾市中医医院

二〇二〇年十二月

生态环境部监制

核技术利用建设项目

新增数字减影血管造影机（DSA）项目

环境影响报告表

建设单位: 宜宾市中医医院

建设单位法人代表（签名或签章）: XXX

通讯地址：四川省宜宾市南岸大湾路2号

邮政编码：XXX          联系人：XXX

电子邮件：XXX 联系电话：XXX

目     录

表1  项目基本情况	1

表2  放射源	9

表3  非密封放射性物质	9

表4  射线装置	9

表5  废弃物	10

表6  评价依据	11

表7  保护目标与评价标准	13

表8  环境质量和辐射现状	16

表9  项目工程分析与源项	19

表10  辐射安全与防护	24

表11  环境影响分析	32

表12  辐射安全管理	46

表13  结论与建议	54

附表：

建设项目环评审批基础信息表。

附图：

附图1   本项目地理位置图；

附图2   本项目外环境关系图；

附图3   名医馆负一层平面布置图；

附图4   名医馆一层平面布置示意图；

附图5   项目人流、污物路径示意图；

附图6   本项目辐射防护做法剖面图；

附图7   DSA机房通排风系统图；

附图8   本项目两区划分示意图。

附件：

附件1   环评委托书；

附件2   无辐射安全事故发生的情况说明；

附件3   医院原有《辐射安全许可证》；

附件4   医院建设用地规划许可证；

附件5   医院门诊大楼建设项目（含名医馆）环评的批复文件；

附件6   最近四个季度辐射工作人员个人剂量监测报告；

附件7   成立放射诊疗安全与防护管理领导小组；

附件8   本项目所在位置现状监测报告；

附件9   2019年度辐射工作场所年度监测报告。

表1  项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新增数字减影血管造影装置项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 宜宾市中医医院 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | XXX | 联系人 | XXX | 联系电话 |  | XXX |  |
| 注册地址 |  | 四川省宜宾市南岸大湾路2号 |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 四川省宜宾市南岸大湾路2号宜宾市中医医院名医馆负一层 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | — |  | 批准文号 |  | — |  |  |
| 建设项目总投资 （万元） |  | XXX | 项目环保投资（万元） | XXX |  | 投资比例 |  | XXX% |
| 项目性质 |  | ☑新建 □改建 □扩建 □其它 |  |  |  | 占地面积m2 |  | XX |
| 应用类型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用）□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类 |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | / |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
|  |  | ☑使用 | ☑Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概述 - 建设单位情况 宜宾市中医医院（统一社会信用代码XXXX，以下简称“医院”）原归属于宜宾市第二人民医院，于2018年7月1日正式独立设置并开诊运行，是宜宾市中医龙头医院。医院按照市委市政府的既定目标，力争2021年建成为集医疗、教学、科研、养生、保健、康复“六位一体”的三级甲等中医医院。医院是成都中医药大学、成都医学院、四川轻化工大学和宜宾市卫生学校等院校的实习基地，是宜宾市基层常见病多发病中医药适宜技术推广基地。医院占地XXX平方米，现有建筑面积XXX平方米，在建建筑面积XXX平方米，拟建建筑面积XXX平米，编制床位XXX张，临床科室XX个；宜宾市中医医院中医特色鲜明，优势突出，开展中医诊疗技术项目近百项。 （一）项目由来 为满足宜宾市中医治疗的需求，宜宾市中医医院门诊楼及辅助工程于2010年02月03日取得了原宜宾市环境保护局关于对宜宾市中医医院门诊大楼建设项目环境影响报告书的审查批复（宜市环函[2010]41号）。目前，医院门诊大楼建设项目已建成投用。近年来，随着医疗服务对象的扩大及人民群众对医疗服务质量要求的提高，为扩大医院的业务范围，满足各类心脑血管病患者就近就诊的需求，宜宾市中医医院在辅助用房（现名医馆）负一层内预留出一个DSA机房，并在DSA机房内使用1台数字减影血管造影装置（UNIQ FD20，简称DSA），属于Ⅱ类射线装置。 医院于2020年5月对DSA机房相应区域进行了辐射防护改造。目前，DSA机房已建成，设备已安装完毕但未拆包、未使用。 （二）编制目的 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素和射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（国家环保部令第18号）的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“第五十五项—172条核技术利用建设项目—使用Ⅱ类射线装置”，应编制环境影响报告表。根据《四川省生态环境厅关于调整建设项目环境影响评价文件分级审批权限的公告》（2019年第2号），本项目应报成都市生态环境局审查批准。因此，宜宾市中医医院委托四川省中栎环保科技有限公司编制本项目的环境影响报告表（委托书见附件1）。 四川省中栎环保科技有限公司接受本项目环境报告表编制工作的委托后，通过现场踏勘、资料整理分析等工作，并与宜宾市中医医院进行多次咨询交流，反复核实，在项目区域环境质量现状评价的基础上，结合工程的具体情况以及辐射危害特征，对项目的环境影响进行了预测，并按相应标准进行评价。同时，对建设项目可能对环境造成的影响、建设单位从事相应辐射活动的能力、采取的辐射安全和防护措施及相关管理制度等进行了评价分析，并提出合理可行的对策和建议。 （三）本项目建设内容 1、工程建设内容及规模 本次评价内容及规模为：医院在名医馆（地下1层、地上3层）负一层预留了DSA机房、操作间及其他配套用房各一间，DSA机房净空尺寸为11m(长)×5.8m（宽）×4.2m（高），在DSA机房内使用1台DSA，型号UNIQ FD20，属于Ⅱ类射线装置，最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA，年最大介入手术量约400台，年最大曝光时间约68.9h（其中透视66.7h，拍片2.2h），主要用于介入治疗、血管造影等。 本项目DSA机房四周墙体370mm空心砖墙+40mm硫酸钡涂层；屋顶为250mm钢筋混凝土+3mm铅当量铅板；地面为150mm钢筋混凝土；观察窗为1扇4mm铅当量的铅玻璃，3扇防护铅门（病人、医生专用通道进入DSA机房的门和污物通道进入污物间的门）均为4mm铅当量。 表1-1 建设项目组成及主要的环境问题表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 医院拟在DSA机房内使用1台DSA，其型号为UNIQ FD20，最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA，年最大曝光时间约68.9h，其中透视66.7h，拍片2.2h。; 已经建成，不涉及施工期; X射线、 臭氧、 噪声、医疗废物; 预留用房. 辅助 用房; 操作室、洗手间、设备间、污物间、无菌仓库、病人专用通道、办公室、更衣室等; 生活垃圾、生活污水; 预留用房. 公用 工程; 过道; —; —; 依托. 市政水网、市政电网、配电系统. 办公及生活设施; 办公室、卫生间、更衣室等; 生活垃圾、生活污水; 依托. 环保 工程; 项目所产生的臭氧从DSA机房西侧排风管道，穿过医生专用进出门顶部，沿东北侧通道经核磁共振操作室顶部，至排风井排放。废水处理依托医院已建的污水管道和污水处理站，医疗废物依托医院原有的医废暂存间及收集系统进行收集，统一交由有资质的单位收运处置，办公、生活垃圾经统一收集后由环卫部门定期清运。; 已经建成，不涉及施工期; 废水、固体 废物; 依托. （四）本项目主要原辅材料及能耗情况 本项目DSA采用计算机图像存储管理系统，电脑成像，彩色或黑白干式激光胶片打印，无洗片过程，故本项目运行期间不使用显影液和定影液。项目主要原辅材料及能耗情况见表1-2。 表1-2 主要原辅材料及能耗情况表 类别; 名称; 年耗量; 来源; 主要化学成分. 主要原辅材料; 造影剂; 40L; 外购; 碘克沙醇. 能源; 煤（T）; —; —; —. 电(kW•h); 2500度; 市政电网. 气(nM3); —; —; —. 水量; 地表水; 1000m3; 市政水网; —. 地下水; —; —; —. 本项目拟使用造影剂为碘克沙醇注射液，规格为50mL/瓶，平均每台介入手术使用2瓶，每年约400台手术，年使用量约为40L。由医院统一采购，常温储存，使用后的废包装物按医疗废物处置。 （五）本项目所涉及的医用射线装置 本项目涉及医用射线装置的情况见表1-3。 表1-3 本项目射线装置清单表 设备名称; 型号; 数量; 最大管电压; 最大管电流; 使用场所. 数字减影血管造影机; UNIQ FD20; 1台; 125kV; 1000mA; DSA机房. 设备使用情况. 曝光方向; 所在科室; 常用拍片工况; 常用透视工况. 管电压; 管电流; 管电压; 管电流. 由下向上; 放射科; 60~80kV; 100 ~500mA; 70~90kV; 6~10mA. 设备曝光时间. 使用科室; 单台手术最长曝光时间; 年手术台数 （台）; 年最大出束时间. 拍片（s）; 透视（min）; 拍片（h）; 透视（h）. 心血管神经内科; 20; 10; 400; 2.2; 66.7. （六）工作人员配置情况 劳动定员：本项目拟配置手术医生3人、护士2人，技师1人，手术医生分为3组，护士为2组，技师为1组。目前3名医生均来自心血管神经内科，均为新增辐射工作人员，技师、护士均为原有辐射工作人员，专职介入科工作；今后，医院可根据开展项目的实际情况做适当调整。 工作制度：本项目辐射工作人员每年工作250天，每天8h工作制。 （七）依托情况介绍： 1、运营期医疗废水及生活污水，依托医院已建的污水处理站，项目产生的废水经过污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准后，外排市政污水管网。 2、固体废物：运营期产生的医疗废物与医院其他医疗废物一起交由有资质的单位收运处置；生活垃圾经统一收集后由环卫部门定期清运。 3、办公生活设施：本项目辐射工作人员办公生活依托名医馆负一层放射科办公区域内的办公室、更衣室、卫生间等。 - 本项目产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日施行）的相关规定，本项目使用数字减影血管造影装置（DSA）为医院医疗基础建设内容，属该指导目录中第三十七项“卫生健康”中第5款“医疗卫生服务设施建设”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。 本项目运营后可为宜宾市人民提供诊疗服务，是提高人民群众生活质量，提高全市医疗卫生水平和建设小康社会的重要内容，本项目具有放射性实践的正当性。 - 本项目外环境及选址合理性分析 项目选址位于四川省宜宾市南岸大湾路2号宜宾市中医医院名医馆负一层内。根据现场踏勘，本项目的外环境关系如下：以DSA机房四周墙体边界为中心，机房西南侧为医院急诊科、西北侧为医院在建区域；机房东北侧约46m～50m范围内为林中漫步小区空地，东南侧为医院污水处理站。医院外环境关系见附图2。本项目外环境相对简单，不存在明显的环境制约因素。 本项目依托的医院门诊楼建项目用地取得了宜宾市规划和建设局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第2009第40号），用地性质为医疗用地，见附件4。宜宾市中医医院门诊楼及辅助工程于2010年02月03日取得了原宜宾市环境保护局关于对宜宾市中医医院门诊大楼建项目环境影响报告书的审查批复（宜市环函[2010]41号），见附件5。本项目仅为其配套建设项目，不新增用地，且建设的DSA机房为专门的辐射工作场所，建成后有良好的实体屏蔽设施和防护措施，产生的辐射经屏蔽和防护后对周围环境影响较小，从辐射安全防护的角度分析，本项目选址是合理的。 - 原有核技术利用情况 （一）医院原有项目辐射安全许可证情况 宜宾市中医医院已取得宜宾市生态环境局核发的《辐射安全许可证》（川环辐证[14045]）（见附件3），许可的种类和范围为：使用Ⅲ类射线装置；发证日期：2020年03月02日，有效期至2025年03月01日，在有效期内。具体情况见表1-4。 表1-4 医院已获许可使用的医用射线装置 序号; 工作场所; 装置名称; 型号; 类别; 数量（台）; 备注. 1; 名医馆负一层; 医用诊断X射线机; Bk50; Ⅲ; 1; 已上证、 在用. 2; 名医馆负一层; 牙科X射线机; FT-C; Ⅲ; 1; 2020.6.16完成新增. 3; 名医馆负一层; 数字X射线成像系统(DR); 新东方1000型; Ⅲ; 1; 已上证、 在用. 4; 名医馆负一层; 全身用X射线计算机体层摄影装置; Optima CT 520 pro; Ⅲ; 1; 已上证、 在用. 5; 名医馆负一层; 口腔X射线数字化体层摄影设备; hiRe s3D; Ⅲ; 1; 已上证、 在用. 6; 手术室; 高频移动式C型臂X射线机; Kp5000B; Ⅲ; 1; 2020.6.16完成新增. 7; 名医馆负一层; X射线计算机体层摄影设备; SOMATOM go.Now; Ⅲ; 1; 疫情期间紧急采购、未上证. 经调查发现，宜宾市中医医院现有Ⅲ类医用射线装置共计7台，其中6台在用，1台未上辐射安全许可证，医院承诺尽快办理辐射安全许可证。 建设单位应及时登录全国核技术利用辐射安全申报系统（rr.mee.gov.cn），按照宜宾市生态环境局的要求完成新增设备的相关手续。 （二）辐射工作人员培训情况 医院现有37名辐射工作人员，目前仅有1名辐射工作人员取得了辐射安全与防护培训合格证，合格证有效期至2019年7月14日。 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的相关规定，辐射工作人员和辐射防护负责人均应参加辐射安全与防护知识的学习，医院应尽快安排相关人员在国家核技术利用辐射安全与防护学习平台（网址：http://fushe.mee.gov.cn）学习辐射安全与防护知识并通过考试；新从事辐射活动的人员以及原持有辐射安全培训合格证书到期的人员应当通过生态环境部培训平台报名并参加考核。辐射安全与防护培训成绩合格单有效期为五年。 （三）开展辐射监测的情况 1、个人剂量检测 医院所有辐射工作人员均佩戴了个人剂量计，每季度对个人剂量进行检测，并按照《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令18号）要求建立个人剂量档案，医院有专人负责个人剂量管理工作。 宜宾市中医医院委托了宜宾蓝瑞鑫卫生检测科技有限公司对医院个人剂量进行检测。医院提供了最近四个季度个人剂量检测报告（见附件6），辐射工作人员年剂量值均未超过5mSv，且无单季度个人剂量超过1.25mSv的情况。 2、工作场所辐射水平监测 ### 根据原环保部18号令和《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》的要求，宜宾市中医医院每年委托有资质的单位对辐射工作场所进行监测。医用射线装置工作场所监测，主要针对射线装置机房周围、操作室等。宜宾市中医医院委托了宜宾市贝尔环境检测有限公司开展了2019年年度辐射环境现状监测（附件9），在监测结果中，未发现屏蔽体外0.3m处超过2.5μSv/h的情况。 - 年度评估报告 医院在全国核技术利用辐射安全申报系统（rr.mee.gov.cn）中提交了“2019年度四川省核技术利用单位放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告”，医院对2019年度辐射场所的安全和防护状况以及辐射管理情况进行了评估说明。 - 是否发生过辐射安全事故 据了解，医院自取得《辐射安全许可证》以来，未发生过辐射安全事故，具体情况见附件2。 |

表2  放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表3  非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动 种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

表4  射线装置

- 加速器，包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能（MeV） | 额定电流（mA)/剂量（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

- X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影机 | Ⅱ类 | 1 | UNIQ FD20 | 125 | 1000 | 介入治疗 | 名医馆负一层 | 已购 |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

表5  废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排 放量 | 年排放总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧 | 气态 | — | — | 少量 | 少量 | 少量 | 不暂存 | 直接排向大气环境 |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3，年排放总量为kg。

2. 含有放射性的废物要注明其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）。

表6  评价依据

| 法规文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订； （5）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日实施； （6）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行）； （7）《四川省辐射污染防治条例》，四川省十二届人大常委会第二十四次会议第二次全体会议审议通过，2016年6月1日起实施； （8）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院第449号令，2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订； （9）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部第18号令，2011年5月起实施； （10）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（中华人民共和国环境保护部令第31号，2021年1月4日修订）； （11）《射线装置分类办法》，环境保护部公告2017年第66号，2017年12月起实施； （12）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，环发[2015]162号，2015年12月实施； （13）《关于建设放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》，环发[2006]145号，原国家环境保护总局、公安部、卫生部文件，2006年9月26日； （14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，环境保护部文件，2012年7月3日； （15）《中华人民共和国生态环境部公告》（2019年第57号）。 |
| --- | --- |
| 技术标准 | - 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容与格式》（HJ10.1－2016)； - 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； - 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）； - 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； - 《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）； - 《电离辐射所致皮肤剂量估算方法》（GBZ/T244-2017）； - 《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）； （8）《职业性外照射急性放射病诊断》（GBZ104-2017）； - （9）《放射工作人员健康要求》（GBZ 98—2017）。 |
| 其他 | - 环评委托书； - 宜宾市环境保护局关于对宜宾市中医医院门诊大楼建设项目环境影响报告书的批复（宜市环函[2010]41号）； - 《辐射防护手册》（第一分册—辐射源与屏蔽，原子能出版社，1987）； - 院方提供的工程设计图纸及相关技术参数资料； - 《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序（第三版）》（2012年3月）； - 《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》（川环函[2016]1400号； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）。 |

表7  保护目标与评价标准

评价范围 根据《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2006）中的相关要求，结合项目特点和现场监测的实际情况，确定辐射环境影响评价的范围：以DSA机房四周墙体为边界，周围50m范围内区域作为评价范围。

保护目标 根据本项目确定的评价范围，环境保护目标主要是医院辐射工作人员和周围停留的公众，由于电离辐射水平随着距离的增加而衰减，因此选取离辐射工作场所较近、有代表性的环境保护目标进行分析，具体环境保护目标见表7-1。 表7-1 本项目环境保护目标一览表 项目位置; 保护目标; 相对 方位; 距辐射源最近距离(m); 人流量/天; 照射类型; 剂量约 束值 （mSv/年）. DSA机房机房周围; 介入室内的医生; -; 0.5; 3人; 职业照射; 5.0. 介入室内的护士; -; 1.0; 2人; 职业照射; 5.0. 病人专用通道; 北侧; 4.0; 6人; 职业照射; 5.0. 操作室内的医护人员; 东北侧; 3.2; 约5人; 职业照射; 5.0. 医生专用通道; 东侧; 4.8; 约20人; 职业照射; 5.0. 洗手间; 东侧; 6.1; 约30人; 公众照射; 0.1. 急诊通道; 东南侧; 8.1; 约60人; 公众照射; 0.1. 污物通道; 西南侧; 3.2; 约30人; 公众照射; 0.1. 西侧过道; 西侧; 4.5; ≤5人; 公众照射; 0.1. 办公室; 西北侧; 4.2; ≤10人; 公众照射; 0.1. 重点专科研究室; 正上方; 4.2; 约10人; 公众照射; 0.1. 本项目周围; 名医馆1~3层工作人员; 上方; 4.2; 约50人; 公众照射; 0.1. 急诊科; 西南侧; 14.3; 约50人; 公众照射; 0.1. 污水处理站办公室; 东侧; 24.1; 约50人; 公众照射; 0.1. 评价范围内建筑物外的公众; 周围; 5.5; 约90人; 公众照射; 0.1.

评价标准 - 环境质量标准 （1）大气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 二、污染物排放标准 （1）废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 （2）医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准。 （3）噪声：①施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；②运营期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固废：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 （5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及原环保部公告【2013】第36号修改单。 三、电离辐射剂量限值和剂量约束值 电离辐射执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。 职业照射：根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）第4.3.2.1条的规定，对任何工作人员，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量不超过由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯平均）20mSv。四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量不超过500mSv。 本项目环评取上述标准中规定的职业照射年有效剂量限值的1/4（即5mSv/a）作为职业人员年剂量约束值；取四肢（手和足）或皮肤年当量剂量的1/4（即125mSv/a）作为职业人员四肢（手和足）或皮肤年当量剂量约束值。 公众照射：第B1.2.1条的规定，实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过年有效剂量1mSv。 本项目环评取上述标准中规定的公众年有效剂量限值的1/10（即0.1mSv/a）作为公众的年剂量约束值。 四、辐射工作场所边界周围剂量率控制水平 参照《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）有关规定，本项目医用射线装置使用场所在距离机房屏蔽体外表面30cm外，周围辐射剂量率应满足：控制目标值不大于2.5µSv/h。

表8  环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 - 项目地理和场所位置描述 四川省宜宾市南岸大湾路2号宜宾市中医医院名医馆负一层东南侧区域内，本项目地理位置见附图1，DSA机房所在楼层见附图3。 在接受本项目环境影响评价报告编制委托后，我公司技术人员对项目所在区域进行了踏勘，本项目现状见图8-1。 图8-1 本项目现状图 - 二、本项目主要环境影响 本项目在投入运营后，主要对环境造成影响的是DSA在曝光过程中，产生的X射线。 - 三、本项目所在地X-γ辐射空气吸收剂量现状监测 受四川省中栎环保科技有限公司的委托，宜宾蓝瑞鑫卫生检测科技有限责任公司于2020年11月19日按照委托单位要求对宜宾市中医医院新增数字减影血管造影装置项目预留场所周围，进行了辐射环境现状布点监测，其监测项目、分析方法及来源见表8-1。 表8-1 监测项目、方法及方法来源表 监测项目; 监测方法; 方法来源. - X-γ辐射剂量率; 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》; GB/T14583-93. 《辐射环境监测技术规范》; HJ/T61-2001. 监测使用仪器及环境条件见表8-2。 表8-2 监测使用仪器表 - 监测项目; - 监测设备; - 使用 - 环境. - 名称及编号; - 技术指标; - 检定/校准情况. 环境X-γ辐射剂量率; 451P型电离巡测仪 编号：LRX201304; 0.01μSv/h-200μSv/h 60keV~3.0MeV; 校准单位： 中国测试技术研究院 校准有效期： 2020.01.20~2021.01.19; - 符合仪器使用条件. - 四、质量保证 该公司通过了计量认证，具备完整、有效的质量控制体系。本次监测所用的仪器性能参数均符合国家标准方法的要求，均有有效的国家计量部门的检定合格证书，并有良好的日常质量控制程序。监测人员均经具有相应资质的单位培训，考核合格持证上岗。数据分析及处理采用国家标准中相关的数据处理方法，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 宜宾蓝瑞鑫卫生检测科技有限责任公司质量管理体系： （一）计量认证 从事监测的单位，宜宾蓝瑞鑫卫生检测科技有限责任公司于2018年7月取得了原四川省质量技术监督局颁发的计量认证证书，证书编号为：172303100314，有效期至2023年6月11日。 （二）仪器设备管理 ①管理与标准化；②计量器具的标准化；③计量器具、仪器设备的检定。 （三）记录与报告 ①数据记录制度；②报告质量控制。监测人员均经具有相应资质的部门培训，考核合格持证上岗。 监测所用仪器已由计量部门年检，且在有效期内；测量方法按国家相关标准实施；测量不确定度符合统计学要求；布点合理、人员合格、结果可信，能够反映出辐射工作场所的客观辐射水平，可以作为本次评价的科学依据。 - 五、环境现状监测与评价 由监测报告得知，项目所在区域的X-γ辐射空气吸收剂量率背景值为0.06～0.08μSv/h。在普通生活环境状态下，辐射类型权重因子按1进行考虑，则拟建场所内γ辐射剂量率背景值为60～80nGy/h，根据四川省生态环境厅发布《2019年四川省生态环境状况公报》（2020年6月），本项目拟建区域内空气吸收剂量率水平与全省29个电离辐射环境监测自动站测得的γ辐射空气吸收剂量率范围（76.8~163nGy/h）基本一致，属于正常天然本底辐射水平。

表9  项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析 - 施工期污染源项分析 本项目涉及的医用射线装置拟在医院名医馆负一层DSA机房使用，医院DSA机房和操作室等均为医院预留，与大楼同步装修施工完成，且DSA已经安装，暂未投入使用，项目不涉及施工期，无施工期环境遗留问题。 - 设备安装调试期间的工艺分析 本项目DSA调试阶段，会产生X射线，造成一定的电离辐射影响；产生少量的臭氧。 - 运营期污染源项分析 1、设备组成及工作原理 DSA是影像增强器技术、电视技术和计算机科学技术相结合的产物，是应用最多的数字化X射线透视设备。DSA主要由带有影像增强器电视系统的X射线诊断机、高压注射器、电子计算机图像处理系统、治疗床、操作台、磁盘或磁带机和多幅照相机组成。 DSA（数字减影血管造影装置）是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法，它是应用计算机程序进行两次成像完成的。在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来。注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号。两次数字相减，消除相同的信号，得到一个只有造影剂的血管图像。这种图像较以往所用的常规脑血管造影所显示的图像更清晰和直观，一些精细的血管结构亦能显示出来。且对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示；由于造影剂用量少，浓度低，损伤小、较安全。通过医用血管造影X射线机处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。 - 诊断及治疗流程简述 DSA在进行曝光时分为两种情况，对应的治疗流程及产污图见图9-1： X射线、臭氧 开机拍片（隔室操作） 手术完毕，关机 接诊患者，告知辐射危害 病人进入手术室、摆位 为病人注入造影剂 介入治疗（近台同室操作、间歇透视） 开机拍片（隔室操作） X射线、臭氧 X射线、臭氧、医疗废物 开机拍片（隔室操作） X射线、臭氧 为病人注入造影剂 开机拍片（隔室操作） X射线、臭氧 拍摄完毕，关机 图9-1 DSA治疗流程及产污环节示意图 （1）DSA拍片检查 DSA拍片采用隔室操作方式，通过控制DSA的X线系统曝光，采集造影部位图像。具体方式是受检者位于检查床上，医护人员调整X线球管、人体、影像增强器三者之间的距离，然后进入操作间，关好防护门。医师、操作人员通过操作间的计算机系统控制DSA的X系统曝光，采集造影部位图像。医师根据该图像确诊患者病变的范围、程度，选择治疗方案。 - DSA介入治疗 DSA介入治疗采用近台同室操作方式。通过控制DSA的X线系统曝光，对患者的部位进行间歇式透视。具体方式是受检者位于手术床上，介入手术医师位于手术床一旁，距DSA的X线管0.5~1.0m处，在非主射束方向，配备个人防护用品（如铅橡胶颈套、铅衣、铅防护眼镜、介入防护手套等）。同时手术床旁设有屏蔽挂帘和移动式防护帘。介入治疗中，医师根据操作需求，踩动手术床下的脚踏开关启动DSA的X线系统进行透视（DSA的X线系统连续发射X射线），通过悬挂显示屏上显示的连续画面，完成介入操作。医生、护士佩戴防护用品。每台手术DSA系统的X线系统进行透视的次数及每次透视时间因患者的部位、手术的复杂程度而不同。介入手术完后关机，病人离开DSA机房。 3、产污环节 本项目使用1台DSA，属于Ⅱ类射线装置。产污环节为：在注入造影剂之前拍片产生的X射线和臭氧，注入造影剂之后拍片产生的X射线和臭氧，介入治疗过程中间歇透视产生的X射线和臭氧。注入的造影剂不含放射性，同时射线装置采用先进的数字显影技术，不会产生废显影液、废定影液和废胶片。 4、本项目医护人员、患者、污物路径分析 医护人员从医务人员通道进出辐射工作场所，医生用房独立成区，病人在陪护人员陪同下从病人入口专用通道进出DSA机房，病人、医生互不交叉。在手术时，产生医疗包装物和容器和药棉、纱布、手套等医疗废物经过打包后与医院其他医疗废物一起在医疗废物暂存间暂存，统一交由有资质的单位收运处理。 本项目人流、污物路径示意见图9-2。 图9-2 本项目人流、物流路径图 5、主要污染源物： （1）电离辐射 DSA在开机状态下产生的X射线，不开机状态下不产生X射线。 （2）废气 DSA曝光过程中臭氧产生量很小，建设单位在DSA机房内安装了排风系统，通风量不小于400m3/h，从DSA机房西侧排风管道，穿过医生专用进出门顶部，沿东北侧通道经核磁共振操作室顶部，至排风井排放，经自然分解和稀释后对环境影响较小。 （3）固体废物 ①本项目DSA采用数字成像，不打印胶片，因此不会有废胶片产生； ②手术时产生一定量的医用器具和药棉、纱布、手套、废造影剂、废造影剂瓶等医用辅料及手术垃圾，按每台手术产生约Xkg的医疗废物，每年DSA机房预计手术量为XX台，则每年固体废物产生量约为XXkg。项目产生的医疗废物经专用容器统一收集，在污物间打包后与医院其他医疗废物一起在医疗废物暂存间暂存，统一交由有资质的单位收运处理。 ③本项目6名辐射工作人员，目前3名医生均来自心血管神经内科，均为新增辐射工作人员，技师、护士均为原有辐射工作人员，每人每天产生办公垃圾和生活垃圾约XXkg，则每年办公垃圾和生活垃圾产生量约XXt，工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院按照当地管理部门要求，进行统一收集后由环卫部门统一定期清运。项目产生固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 （4）废水 本项目运行后，废水主要为辐射工作人员和患者产生的生活污水和医疗废水。项目辐射工作人员和患者产生的生活废水和医疗废水，依托医院已建的污水处理站，经过污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准后，外排市政污水管网。 （5）噪声 本项目所有设备选用低噪声设备，噪声主要为空调噪声，最大源强不超过65dB（A），且均处于室内，通过建筑墙体隔声及距离衰减后，运行期间厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （6）造影剂的存储、泄露风险 造影剂碘克沙醇是介入放射学操作中最常使用的药物之一，医院将外购造影剂采用带锁的不锈钢药品柜单独密封保存；未使用完和过期的造影剂均作为医疗废物处理；在进行介入手术时，使用带托盘的不锈钢推车进行运送。在使用造影剂前由药剂师进行剂量核算后护士取药，医生用高压注射器按照血液流速注入病人血管内，在X射线的照射下达到血管造影的目的，最后由泌尿系统排除体外。造影剂不属于重金属和其他持久性有机物，不存在泄露风险。

表10  辐射安全与防护

- 项目安全措施 - 总平面布局合理性分析 - 在名医馆负一层内，东北侧为放射机房、诊断室；西北侧为放射科机房；西南侧为医生办公区域、厕所；中间区域为库房和医生办公区域。本项目DSA机房与中央医生办公室区域连成一体位于名医馆负一层东南侧。 本项目，东北侧紧邻医生专用洗手间、操作室、病人专用通道；西北侧紧邻办公室；西南侧为污物通道；东南侧紧邻污物间、设备机房、急诊通道；正上方为重点专科研究室、过道。 名医馆负一层平面布置图见附图3，名医馆一层平面布置示意图见附图4。 - 辐射工作场所两区划分 为了便于加强管理，切实做好辐射安全防范工作，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求在辐射工作场所内划出控制区和监督区。 控制区：在正常工作情况下控制正常照射或防止污染扩散，以及在一定程度上预防或限制潜在照射，要求或可能要求专门防护手段和安全措施的限定区域。在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志并给出相应的辐射水平和污染水平的指示。运用行政管理程序如进入控制区的工作许可和实体屏蔽（包括门锁和连锁装置）限制进出控制区，放射性操作区应与非放射性工作区隔开。 监督区：未被确定为控制区，正常情况下不需要采取专门防护手段或安全措施，但要不断检查其职业照射状况的制定区域。在监督区入口处的合适位置张贴电离辐射警示标识；并定期检查工作状况，确认是否需要防护措施和安全条件，或是否需要更改监督区的边界。 结合项目诊治、辐射防护和环境情况特点，将DSA机房、设备机房、污物间划为控制区，而病人专用通道、操作室、医生专用通道、洗手间、库房、更衣室等划为监督区。（3扇防护铅门：病人、医生专用通道进入DSA机房的门和污物通道进入污物间的门，均为4mm铅当量）项目控制区和监督区划分情况见表10-1。 图10-1 本项目两区划分示意图 表10-1 本项目控制区和监督区划分情况 设备名称及位置; 控制区; 监督区. DSA（DSA机房）; DSA机房、设备机房、污物间; 病人专用通道、操作室、医生专用通道、洗手间、库房、更衣室、库房等. 备注 ：控制区内禁止外来人员进入，职业工作人员在进行日常工作时尽量不要在控制区内停留，以减少不必要的照射。监督区范围内应限制无关人员进入。 建设单位应严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求，结合医院实际情况，加强控制区和监督区的监管。 - 辐射安全与防护措施 在利用X射线进行放射检查和介入治疗的同时，在无任何屏蔽设施的情况下，会对辐射源的周围环境及人员造成不应有的危害。为了减少这种辐射危害，以及避免辐射事故的发生，医院针对DSA的特点，采取了相应的辐射安全防护措施。 - DSA辐射安全及防护措施 1、DSA的固有安全性 本项目配备的DSA已采取如下技术措施： ①采用栅控技术：在每次脉冲曝光间隔向旋转阳极加一负电压，抵消曝光脉冲的启辉与余辉，起到消除软X射线、提高有用射线品质并减小脉冲宽度作用。 ②采用光谱过滤技术：在X射线管头或影像增强器的窗口处放置合适铝过滤板，以多消除软X射线以及减少二次散射，优化有用X射线谱。设备提供适应不同应用时所可以选用的各种形状与规格的准直器隔板和铝过滤板。 ③采用脉冲透视技术：在透视图像数字化基础上实现脉冲透视（如每秒25帧、12.5帧、6帧等可供选择），改善图像清晰度；并能明显地减少透视剂量。 ④采用图像冻结技术：每次透视的最后一帧图像被暂存并保留于监视器上显示，即称之为图像冻结（last image hold，LiH）。充分利用此方法可以明显缩短总透视时间，达到减少不必要的照射。 ⑤配备相应的表征剂量的指示装置：配备能在线监测表征输出剂量的指示装置，例如剂量面积乘积（DAP）仪等。 ⑥配备辅助防护设施：DSA配备床下铅帘（0.5mmPb）和悬吊铅帘(0.5mmPb)、铅屏风等辅助防护用品与设施，则在设备运行中可用于加强对有关人员采取放射防护与安全措施。 ⑦正常情况下，必须按规定程序并经控制台确认验证设置无误时，才能由“启动”键启动照射；同时在操作台和介入手术床体旁上均设置 “紧急止动”按钮，一旦发生异常情况，工作人员可立即按下此按钮来停止照射。 2、屏蔽防护措施 根据医院提供防护设计图，结合硫酸钡钡板的检测报告，对照《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）附录表C.7和表C.5，机房实体防护设施铅当量折合估算见表10-2；参照《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020），根据最大工况下管电压和不同屏蔽体材料铅当量厚度，本项目机房与标准屏蔽措施对照，具体见表10-3。（本项目位于名医馆负一层，下方无楼层为地基，故不考虑地面辐射屏蔽防护）。 表10-2 DSA机房的实体防护设施铅当量折合对照表 位置; 实体结构; 核算模式; 折合铅当量. 四周墙体; 370mm实心砖墙+40mm硫酸钡涂层; 3+3mmPb; 6mmPb. 屏蔽门; 4mmPb; 4mmPb; 4mmPb. 观察窗; 4mmPb; 4mmPb; 4mmPb. 屋顶; 250mm钢筋混凝土+3mm铅当量铅板; 3+3mmPb; 6mmPb. 表10-3 机房的实体防护设施对照表 机房; 机房规格; 四周墙体; 屏蔽门; 观察窗; 屋顶. 结构及厚度; 结构及厚度; 结构及厚度; 结构及厚度. DSA机房; 机房净空面积63.8m2，机房内最小单边长度5.8m; 370mm实心砖墙+40mm硫酸钡涂层 （6mmPb）; 铅门、4mm铅当量; 铅玻璃、4mm铅当量; 250mm钢筋混凝土+3mm铅当量铅板（6mmPb）. 医用X射线诊断放射防护的要求; 最小有效使用面积20m2，机房内最小单边长度3.5m; 非有用线束2mm铅当量; 有用线束2mm铅当量. 备注; 满足要求; 满足要求; 满足要求. 注：表中楼板使用材料为混凝土（密度为2.35t/m3）；四周墙体使用材料为实心砖（密度为1.65t/m3）。 3、安全措施 ①门灯联锁：DSA机房门外顶部拟设置工作状态指示灯箱。防护门关闭时，指示灯为红色，以警示人员注意安全；当防护门打开时，指示灯灭。 ② 紧急止动装置：控制台上、介入手术床旁拟设置紧急止动按钮（各按钮分别与X线系统连接）。DSA系统的X线系统出束过程中，一旦出现异常，按动任一个紧急止动按钮，均可停止X线系统出束。 ③操作警示装置：DSA系统的X线系统出束时，控制台上的指示灯变色，同时蜂鸣器发出声音。 ④对讲装置：在DSA机房与操作间之间拟安装对讲装置，操作间的工作人员通过对讲机与DSA机房或手术室内的手术人员联系。 ⑤警告标志：DSA机房的防护门外的醒目位置，设置明显的电离辐射警告标志。 4、人员的安全与防护 人员主要指本项目辐射工作人员、受检者或患者、本次评价范围内公众。 - 辐射工作人员 为减少辐射工作人员的照射剂量，采取防护X射线的主要方法有屏蔽防护、时间防护和距离防护，三种防护联合运用、合理调节。 ①距离防护 DSA机房严格按照控制区和监督区划分实行“两区”管理，且在机房的人员通道门的醒目位置将张贴固定的电离辐射警告标志并安装工作状态指示灯箱。限制无关人员进入，以免受到不必要的照射。 ②时间防护 在满足诊断要求的前提下，在每次使用射线装置进行诊断之前，根据诊断要求和病人实际情况制定最优化的诊断方案，选择合理可行尽量低的射线照射参数，以及尽量短的曝光时间，减少工作人员和相关公众的受照射时间，也避免病人受到额外剂量的照射。根据医院的实际情况，医院的DSA主要用于介入手术、血管造影等。 ③屏蔽防护 隔室操作：辐射工作人员采取隔室操作方式，通过操作间与机房之间的墙体、铅门和铅玻璃窗屏蔽X射线，以减弱或消除射线对人体的危害。 个人防护用品和辅助防护设施：辐射工作人员配备个人防护用品（铅橡胶颈套、铅衣、铅防护眼镜、介入防护手套等），除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于0.25mmPb；介入防护手套铅当量应不小于0.025mmPb；甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于0.5mmPb。 ④个人剂量监测 辐射工作人员均应配备有个人剂量计，并要求上班期间必须佩带。医院定期（每季度一次）将个人剂量计送有资质单位进行检测，检测结果存入个人剂量档案。 - 受检者或患者的安全防护 医院应配有铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套，用于患者非照射部位进行防护，以避免病人受到不必要的照射。另外，在不影响工作质量的前提下，保持与射线装置尽可能大的距离。 - 机房周边公众的安全防护 周边公众主要依托辐射工作场所的屏蔽墙体、防护门窗和地板楼板屏蔽射线。同时，辐射工作场所严格实行辐射防护“两区”管理，在机房门外张贴电离辐射警告标志和工作状态指示灯箱，禁止无关人员进入，以增加公众与射线装置之间的防护距离，避免受到不必要的照射，定期对辐射安全设施的进行维护，确保实时有效。 - 四、工作场所辐射安全防护设施 根据《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序（第三版）》和《四川省核技术利用辐射安全与防护监督检查大纲》（川环函[2016]1400号）对Ⅱ医用射线装置的要求，本次评价根据建设单位采取的辐射安全措施进行了对照分析，具体情况见表10-4： 表10-4 医用辐射安全防护设施对照分析表 序号; 项目; 规定的措施和制度; 现有情况; 应增加的措施. 1; DSA机房场所设施; 操作位局部屏蔽防护设施; 设备自带铅帘; /. 观察窗屏蔽; 位于操作室与DSA机房之间; 已有. 机房防护门; 3扇防护铅门：病人、医生专用通道进入DSA机房的门和污物通道进入污物间的门; 已有. 通风设施; DSA机房内安装了排风系统（通风量不小于400m3/h）; 已有. 紧急停机按钮; 设备自带; 增加中文标识. 门灯连锁; /; 已有. 对讲系统; /; /. 入口处电离辐射警告标志; /; 已有. 入口处机器工作状态指示灯箱; /; 需配备. 2; 监测设备; 便携式辐射剂量监测仪; /; 需配备. 个人剂量报警仪; /; 需配备6台. 个人剂量计; /; 需配备6套. 3; 防护器材; 医护人员个人防护; /; 配备铅衣5套、铅橡胶帽子5套、铅橡胶颈套5套、铅橡胶围裙5套、 铅防护眼镜5副、介入防护手套 5双. 4; 患者防护; /; 需配备铅衣1套、铅橡胶帽子1套、铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套1套、铅橡胶围裙1套. - 五、投资估算 本核技术应用项目总投资XXX万元，其中环保投资XX万元，占总投资约XX%，具体环保设施及投资见下表10-5。 表10-5 辐射防护设施（措施）及投资估算一览表 项目; 设施; 金额（万元）. DSA机房; 辐射屏蔽措施; 铅防护门3扇（均为4mm铅当量）; XX. 铅玻璃观察窗1扇（4mm铅当量）; XX. 手术室四周墙体采用370mm实心砖墙+60mm硫酸钡涂层; XX. 楼顶采用250mm钢筋混凝土+3mm铅当量铅板; XX. 安全装置; 工作状态指示灯箱3个; XX. 电离辐射警告标志4个. 铅悬挂防护屏/铅防护吊帘1副; 机器自带. 床侧防护帘/床侧防护屏 1副. 门灯联锁装置1套; XX. 紧急止动装置1套. 对讲装置1套. 监测仪器和个人防护用品; 个人剂量计6套; XX. 个人剂量报警仪6台. 便携式辐射剂量监测仪1台; XX. 医护人员：铅衣5套、铅橡胶帽子5套、铅橡胶颈套5套、铅橡胶围裙5套、 铅防护眼镜5副、介入防护手套 5双; XX. 患者：铅衣1套、铅橡胶帽子1套、铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套1套、铅橡胶围裙1套. 合计; XX. 在今后实践中，医院应根据国家发布的法规内容，结合自身实际情况对环保设施做相应补充，使之更能满足实际需要和法规要求。

三废的治理 1、废水 本项目运行后，废水主要为辐射工作人员和患者产生的生活污水和医疗废水。项目辐射工作人员和患者产生的生活废水和医疗废水，依托医院已建的污水处理站，项目产生的废水经过污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准后，外排市政污水管网。 2、废气 DSA曝光过程中臭氧产生量很小。建设单位在DSA机房内安装了排风系统，通风量不小于400m3/h，从DSA机房西侧排风管道，穿过医生专用进出门顶部，沿东北侧通道经核磁共振操作室顶部，至排风井排放，经自然分解和稀释后对环境影响较小，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准（0.2mg/m3）要求。 3、固体废物 固体废物主要为辐射工作人员产生的生活垃圾和介入手术时产生的医疗废弃物，如医疗包装物和容器和药棉、纱布、手套、废造影剂等。生活垃圾每天由保洁人员收集至垃圾收集点，然后由环卫部门定期清运；医疗废弃物由有资质单位统一回收处理； ①本项目6名辐射工作人员，目前3名医生均来自心血管神经内科，均为新增辐射工作人员，技师、护士均为原有辐射工作人员，工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院按照当地管理部门要求，进行统一收集后由环卫部门统一定期清运。项目产生固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响； ②手术时产生一定量的医用器具和药棉、纱布、手套、废造影剂、废造影剂瓶等医用辅料及手术垃圾，经专用容器统一收集，在污物间打包后与医院其他医疗废物一起在医疗废物暂存间暂存，交由有资质的单位收运处理。

表11  环境影响分析

建设阶段对环境的影响 一、施工期的环境影响分析 施工期主要污染源项：噪声、扬尘、废水及固体废物，目前项目所在的机房已经完成装修改造，且DSA已经安装，暂未投入使用，项目不涉及施工期，无施工期环境遗留问题。 机房施工情况：经现场勘察，机房的铅门与墙体重叠部分不小于门与墙体缝隙宽度的10倍；穿过机房墙体的各种管道、电缆未影响屏蔽墙体的屏蔽防护效果，没有正对工作人员经常停留的地点。 二、设备安装调试期间的环境影响分析 本环评要求设备安装、调试由设备厂家专业人员操作，同时加强辐射防护管理，严格限制无关人员靠近，防止辐射事故发生。由于设备的安装和调试均在DSA机房内进行，经过墙体的屏蔽和距离衰减后对环境的影响是可接受的。设备安装完成后，建设单位需及时回收包装材料及其它固体废物，作为一般固体废物进行处置，不随意丢弃。

运行阶段对环境的影响 一、辐射环境影响分析 医院在预留DSA机房内使用1台DSA，进行介入手术治疗的工作负荷约400人次/年，单次手术累计出束时间为5~10min。拍片时DSA的常用管电压60~80kV，常用管电流为100 ~500mA；在DSA透视时常用管电压为70~90kV，常用管电流为6~10mA。医院的DSA主要用于血管造影，介入手术等。 根据原环境保护部和国家卫健委联合发布公告2017年第66号《射线装置分类办法》，DSA属于Ⅱ类射线装置，工作时不产生放射性废气、废水和固体废物。本机为数字成像设备，不使用显、定影液，其主要环境影响因素为工作时产生的X射线，主射出束方向向上。 DSA在进行曝光时分为两种情况： ①造影拍片过程： 操作人员采取隔室操作的方式，医生通过操作间铅玻璃观察窗机房内病人情况，并通过对讲系统与病人交流。在拍片过程中，医生位于操作间内，经机房各屏蔽体屏蔽后，对机房外（包括机房楼上）的公众和工作人员基本没有影响。 ②脉冲透视过程： 为更清楚的了解病人情况，医生需进入DSA机房进行治疗时会有连续曝光，并采用连续脉冲透视，此时操作医师身着铅衣、戴铅眼镜等在机房内对病人进行直接的手术操作。第二种情况是本次评价的重点。 本次评价采用理论预测对本项目DSA系统在正常运行期间对辐射工作人员及公众的辐射影响分析。 1、本项目关注点的辐射环境影响分析 （1）理论预测 本项目DSA机房四周墙体370mm空心砖墙+40mm硫酸钡涂层；屋顶为250mm钢筋混凝土+3mm铅当量铅板；地面为150mm钢筋混凝土；观察窗为1扇4mm铅当量的铅玻璃，3扇防护铅门（病人、医生专用通道进入DSA机房的门和污物通道进入污物间的门）均为4mm铅当量。 拍片时DSA的常用电压60~80kV，常用电流为100~500mA；透视时DSA常用管电压为70~90kV，常用管电流为6~10mA。本次评价按照DSA透视情况下常用最大管电压、管电流进行预测。本项目DSA过滤板采用2mmAl，根据图4.4c，查得vr0= 0.9R·mA-1·min-1，经换算后，距靶1m处的剂量率为78.57mGy/min。 本项目DSA投用后，手术过程中DSA机房四周、DSA机房上的保护目标，均受到漏射线和散射射线的影响，楼顶同时受到散射、漏射和主射辐射的影响。手术室内的辐射工作人员受到散射和的影响。本项目位于负一层，下方无楼层为地基，故不考虑地面辐射的影响。根据电离辐射水平随着距离的增加而衰减的规律，距离DSA机房最近关注点可以代表最大可能辐射有效剂量。 在DSA机房内手术医生最大有效剂量为7.02mSv/a，护士最大有效剂量为1.76mSv/a，在DSA机房外技师最大有效剂量为1.55×10-5mSv/a。 本项目拟配置手术医生3人、护士2人，技师1人，手术医生分为3组，护士为2组，技师为1组，工作时间采取平均分配的方式进行分配，则每名手术医生年最大受照剂量为2.34mSv/a，每名护士年最大剂量为0.88mSv/a，在DSA机房外技师最大有效剂量为1.55×10-5mSv/a，机房周围的公众最大有效剂量1.47×10-5mSv/a，均低于本次评价确定的职业人员5mSv/a，公众0.1mSv/a的管理约束值，也均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的职业人员20mSv/a和公众1mSv/a剂量限值。 根据电离辐射水平随着距离的增加而衰减的规律，距离DSA机房最近的关注点可以代表最大可能辐射有效剂量。在DSA运行后，实际工作中，常用管电压和管电流远低于预测工况，且项目运行产生的X射线经墙体、门窗屏蔽、距离衰减后，DSA机房周围环境保护目标受照剂量远低于预测剂量，对机房周围公众影响更小。 2、医生腕部皮肤受照剂量 手术医生和护士在DSA机房内进行介入手术时，会穿联体铅衣、戴介入防护手套、铅防护眼镜、铅橡胶颈套等防护用品，但是仍然有部分皮肤暴露在射线下受到照射，在过程手术中，手术医生腕部距离射线主射方向最近，因X射线随着距离的增加呈现衰减趋势，故以常用透视管电流工况下，手术医生腕部剂量估算结果核算医护人员皮肤照射年剂量，根据《电离辐射所致皮肤剂量估算方法》（GBZ/T244-2017）中的公式估算手术室或介入室人员年皮肤吸收剂量： DS=Cks(k⋅t)⋅10−3 ...............................（式5） k=H(10)CKH .......................................（式6） 式中：DS—皮肤吸收剂量，mGy； k—X辐射场的空气比释动能率，µGy/h； CKS—空气比释动能到皮肤吸收剂量的转化系数（Gy/Gy）； t—人员累积受照时间，h； H(10)—X辐射场的周围剂量当量率，µSv/h； CKH—空气比释动能到周围剂量当量的转化系数（Sv/Gy）。 按照常用最大电流换算后，距靶1m处的剂量率为78.57mGy/min，医生操作时腕部距主射束的距离取0.3m，且不考虑任何防护，经过换算后计算得出，手术时腕部位置处的空气吸收剂量换算剂量当量为5.23×104µGy/h。本项目DSA可近似地视为垂直入射，而且是AP入射方式。从表A.9可查得X辐射场空气比释动能到周围剂量当量的转化系数CKH=1.72Sv/Gy，由（公式6）计算出辐射场的空气比释动能为3.04×104µGy/h。从表A.4可查出空气比释动能到皮肤吸收剂量的转换系数CKS=1.134Gy/Gy。皮肤按照组织权重因子0.01考虑，则手术医生手术位腕部皮肤受照当量剂量为23.75mSv/a，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871 -2002）第4.3.2.1 条的规定，对任何工作人员，四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量不超过500mSv，也满足本项目对于放射工作人员四肢（手和足）或皮肤当量剂量通常管理限值，即不超过125mSv/a的要求。 3、介入治疗对医生和患者的辐射防护要求 介入治疗是一种解决临床疑难病的新方法，但介入治疗时X射线曝光量大，曝光时间长，距球管和散射体近，使介入治疗操作者受到大剂量的X射线照射。为了减少介入治疗时X射线对操作者和其他人员的影响，本评价提出以下几点要求： 介入治疗医生自身的辐射防护要求：①加强教育和培训工作，提高辐射安全文化素养，全面掌握辐射防护法规和技术知识；②结合诊疗项目实际情况，综合运用时间、距离与屏蔽防护措施；③在介入手术期间，必须穿戴个人防护用品，并佩戴个人剂量报警仪；④定期维护DSA系统设备，制定和执行介入治疗的质量保证计划。 患者的辐射防护要求：①严格执行GB18871-2002中规定的介入诊疗指导水平，保证患者的入射体表剂量率不超过100mGy/min；②选择最优化的检查参数，为保证影像质量可采用高电压、低电流、限制透视检查时间等措施；③采用剂量控制与分散措施，通过调整扫描架角度，移动扫描床等办法，分散患者的皮肤剂量，避免单一皮肤区域接受全部剂量；④作好患者非照射部位的保护工作。 4、射线装置报废 射线装置在报废前，应采取去功能化的措施（如拆除电源和拆解加高压射线管），确保装置无法再次组装通电使用，并按照国有资产和生态生态环境主管部门的要求，履行相关报废手续。 二、大气环境影响分析 本项目在运行过程中，主要大气污染因子为DSA机房内空气中氧受X射线电离而产生的臭氧。建设单位在DSA机房内安装了排风系统，通风量不小于400m3/h，从DSA机房西侧排风管道，穿过医生专用进出门顶部，沿东北侧通道经核磁共振操作室顶部，至排风井排放，经自然分解和稀释，对机房周围的环境影响远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准（0.2mg/m3）的要求。 三、废水环境影响分析 本项目运行后，废水主要为辐射工作人员和患者产生的生活污水和少量医疗废水。项目辐射工作人员和患者产生的生活废水和医疗废水，依托医院已建的污水处理站，经过污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准后，外排市政污水管网。 四、固体废物影响分析 ①本项目DSA采用数字成像，不打印胶片，因此不会有废胶片产生。 ②手术时产生一定量的医用器具和药棉、纱布、手套、废造影剂、废造影剂瓶等医用辅料及手术垃圾，按每台手术产生约2kg的医疗废物，每年固体废物产生量约为800kg。项目产生的医疗废物经专用容器统一收集，在污物间打包后与医院其他医疗废物一起在医疗废物暂存间暂存，统一交由有资质的单位收运处理。 ③本项目6名辐射工作人员，目前3名医生均来自心血管神经内科，均为新增辐射工作人员，技师、护士均为原有辐射工作人员，每人每天产生办公垃圾和生活垃圾约0.5kg，则每年办公垃圾和生活垃圾产生量约0.75t，工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院按照当地管理部门要求，进行统一收集后由环卫部门统一定期清运。项目产生固废均得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 五、声环境影响分析 本项目所有设备选用低噪声设备，噪声主要为空调噪声，最大源强不超过65dB（A），且均处于室内，通过建筑墙体隔声及距离衰减后，运行期间厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

环境影响风险分析 一、环境风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危害和有害因素，以及项目在运营期间可能发生的事故（一般不包括自然灾害与人为破坏），引起有毒、有害（本项目为电离辐射）物质泄漏，所造成的环境影响程度和人身安全损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故发生率、损失和环境影响达到可以接受的水平。 二、风险识别 本项目使用的DSA属于Ⅱ类射线装置，如果不被安全管理或可靠保护，可能对接触的人员造成放射性损伤和环境污染。DSA不运行时不会发生放射性事故，也不存在影响辐射环境质量的事故，只有当机器运行期间才会产生X射线等危害因素，可能的事故风险主要有以下两种： ①装置在运行时，介入手术人员在未采取任何防护的情况下位于非主射方向进行介入手术操作；由于安全联锁系统失效，手术过程中，人员误入或滞留在机房内而造成非主射方向的误照射； ②医用射线装置在检修、维护等过程中，检修、维护人员误操作，造成有关人员受到主射方向的误照射。 三、源项分析及事故等级分析 本项目医用X射线装置主要的环境风险因子为工作时产生的X射线。按照国务院449号令第四十条关于事故的分级原则现将环境风险物质、风险因子、潜在危害及可能发生的事故等级列于表11-7中。 表11-7 环境风险因子辐射伤害程度与事故分级 事故等级; 事故类型. 特别重大辐射事故; Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控造成大范围严重辐射污染后果，或者放射性同位素和射线装置失控导致3人以上（含3人）急性死亡。. 重大辐射事故; Ⅰ类、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致2人以下（含2人）急性死亡或者10人以上（含10人）急性重度放射病、局部器官残疾。. 较大辐射事故; Ⅲ类放射源丢失、被盗、失控，或者放射性同位素和射线装置失控导致9人以下（含9人）急性重度放射病、局部器官残疾。. 一般辐射事故; Ⅳ类、Ⅴ类放射源丢失、被盗、失控，或放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。. 根据《实用辐射安全手册》（第二版）（丛慧玲，北京：原子能出版社）急性放射病的发生率以及急性放射病的死亡率与辐射剂量的关系（表11-8）： 表11-8 急性放射病的发生率、死亡率与辐射剂量的关系 辐射剂量/ Gy; 急性放射病发生率/%; 辐射剂量/ Gy; 死亡率/%. 0.70; 1; 2.00; 1. 0.90; 10; 2.50; 10. 1.00; 20; 2.80; 20. 1.05; 30; 3.00; 30. 1.10; 40; 3.20; 40. 1.20; 50; 3.50; 50. 1.25; 60; 3.60; 60. 1.35; 70; 3.75; 70. 1.40; 80; 4.00; 80. 1.60; 90; 4.50; 90. 2.00; 99; 5.50; 99. 四、最大可能性事故分析 1、介入手术过程中，发生介入手术人员超剂量照射 （1）事故假设 ①装置在运行时，介入手术人员在未采取任何防护的情况下位于非主射方向进行介入手术操作；由于安全联锁系统失效，手术过程中，人员误入或滞留在机房内而造成非主射方向的误照射。 ②设备维护人员在维护DSA X线机射线管或测量探测器时，射线管处于出束状态，维修人员处于主射方向。 （2）事故后果 ①本项目DSA在运行时，介入手术人员在未采取任何防护的情况下位于非主射方向进行介入手术操作，在本项目单台手术时间内所受剂量最大为6.25mSv，小于职业人员年剂量限值20mSv；安全联锁系统失效，手术过程中公众误入或滞留在机房内所受剂量最大为0.83mSv，小于职业人员年剂量限值1mSv。由表11-7、表11-8可知，介入手术人员未采取任何防护的情况下位于非主射方向进行介入手术操作；手术过程中公众误入DSA室受到非主射方向的误照均不构成辐射事故。 ②维修人员在维修时受到主射方向的照射。在主射束方向距辐射源0.5m处停留时间为4s的情况下，所受剂量为20.95mSv；在主射束方向距辐射源1.0m处停留时间为32s的情况下，所受剂量为41.90mSv；在主射束方向距辐射源2m处停留时间为90s的情况下，所受剂量为29.46mSv。由表11-7表11-8可知，上述情景均会受到超年剂量限值照射，构成一般辐射事故。 五、事故情况下的环境影响分析与防范应对措施 DSA属于Ⅱ类射线装置，为中危险射线装置，事故时可使受照人员产生较严重的辐射照射损伤，但由于DSA的特殊性，事故时使受照人员受大剂量照射甚至导致死亡的几率很小。DSA开机时，医生与病人同处一室，且距X射线机的管头组装体约1m左右，距病人很近，介入射线装置主要事故是因曝光时间较长，防护条件欠佳对医生和病人引起的超剂量照射，其级别最高为一般辐射事故。 - 医院现有的防范应对措施 为防范项目运营过程中发生辐射安全事故，医院采取了以下措施： ①门灯联锁：DSA机房门外顶部设置工作状态指示灯箱。防护门关闭时，指示灯为红色，以警示人员注意安全；当防护门打开时，指示灯灭。 ② 紧急止动装置：控制台上、介入手术床旁设置紧急止动按钮（各按钮分别与X线系统连接）。DSA系统的X线系统出束过程中，一旦出现异常，按动任一个紧急止动按钮，均可停止X线系统出束。 ③操作警示装置：DSA系统的X线系统出束时，控制台上的指示灯变色，同时蜂鸣器发出声音。 ④对讲装置：在DSA机房与操作间之间安装对讲装置，操作间的工作人员通过对讲机与DSA机房或手术室内的手术人员联系。 ⑤警告标志：DSA机房的防护门外的醒目位置，设置明显的电离辐射警告标志。 ⑥造影剂的管理：医院将外购造影剂采用带锁的不锈钢药品柜密封保存；未使用完和过期的造影剂均作为医疗废物处理；在进行介入手术时，使用带托盘的不锈钢推车进行运送。 （2）为了防止事故的发生，医院在辐射防护设施方面应做好以下工作： ①实施介入诊疗的质量保证； ②做好医生的个人防护； ③做好病人非投照部位的防护工作； ④按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，当发生辐射事故时，工作人员应立即切断电源，将病人撤出机房，关闭机房门，及时向医院主管领导和当地生态环境主管部门报告。 （3）对于上述可能发生的各种事故，医院方面除在硬件上配齐、完善各种防范措施外，在软件设施上也注意了建设、补充和完善，使之在安全工作中发挥约束和规范作用，其主要内容有： ①建立健全全院辐射安全管理领导小组，组织管理医院的安全工作。 ②加强人员的辐射安全专业知识的学习，考试（核）合格、持证上岗。 ③完善岗位的安全操作规程和安全规章制度，注意检查考核，认真贯彻实施。 ④修订完善全院重大事故应急处理预案、完善组织、落实经费、准备物资、加强演练、时刻准备应对可能发生的各种事故和突发事件。 ⑤定期对辐射安全和防护措施、设施的安全防护效果进行检测或检查，发现安全隐患立即整改。 以上各种事故的防范与对策措施，可减少或避免辐射事故的发生率，从而保证项目正常运营，也保障工作人员、公众的健康与安全。

表12  辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理 一、辐射安全与环境保护管理机构的设置 宜宾市中医医院已成立放射诊疗安全与防护管理领导小组（宜中医发[2019]4号）（见附件7），由工作推进组副组长担任组长，负责全院放射防护相关工作。 1.领导小组文件已包含内容： （1）小组组成成员 组长：徐永强 工作推进组副组长 成员：李 伟 医务科负责人 刘胜彬 办公室负责人 李晓屏 预防保健科负责人 黄国均 总务科负责人 何念锋 设备科负责人 谢明辉 放射科负责人 刘 兵 骨伤科负责人 胡凌洁 口腔科负责人 魏贵红 心内科负责人 周 丽 院感办组长 舒 建 放射科医生 （2）领导小组具体职责： ①.医务科工作职责 a.医务科负责统筹协调放射防护与辐射安全的常规管理，并按期组织相关职能部门人员对放射防护和辐射安全措施进行日常督导。 b.负责制定放射诊疗质量管理的年度计划、总结，把关放射诊疗场所制度的制定，督促放射工作人员安全规范的开展工作。 c.负责审定放射科制定的有关放射诊疗质量控制指标，负责对放射诊疗工作中的安全隐患提出指导性的改进意见，讨论、决定放射诊疗工作中差错的院内处理意见。 d.负责新建或改扩建放射诊疗场所建设及放射诊疗设备购置中的行政审批和许可，包括放射诊疗许可证的办理、放射诊疗科目的增设审批，设备科、总务科、预防保健科等相关科室配合共同完成。 ②.设备科工作职责 a.负责各类放射诊疗设备（包括放射源及非密封物质）的购置并办理大型医疗设备许可证，在通过医院办公会审核前，须对交易企业的销售和安装资质进行审核，同时以书面形式向领导小组办公室进行备案。 b.各种放射诊疗设备退役或报废前由业务科室提出申请，设备科进行审核确认，并及时以书面形式向领导小组办公室进行备案，并报财务科进行专门的申报退役处理。 c.设备科要负责对各放射诊疗设备进行日常检测和维修，并做好相关记录。 ③.总务科工作职责 a.新建或改扩建放射诊疗场所建设前，总务科须按照卫生和环保部门要求组织进行放射防护设计，并按要求通过场所预评价、控制评价，及时通过书面形式向领导小组办公室进行备案。 b.总务科要负责对各放射工作场所相关设施（辐射警示标志、门灯连锁装置等)进行购置和日常维护，并做好相关记录。 ④.预防保健科工作职责 a.院内所有新建、改建、扩建放射诊疗场所，预防保健科要牵头对其放射装置周围环境进行辐射安全环境检测，并按程序向环保局申请办理辐射安全许可证。同时以书面形式向领导小组办公室进行备案。 b.按照卫生和环保部门要求，预防保健科积极组织放射工作人员进行个人剂量监测、职业健康体检、个人剂量监测和放射防护与辐射安全培训，培训合格后方能开展相关放射诊疗活动。并负责放射工作人员的档案建立和维护。 ⑤.涉及放射工作的临床科室工作职责 a.各业务科室需在各类射线场所和放射性同位素投入使用前向领导小组办公室进行书面报告并在取得书面审核同意后，才能正式投入临床使用。 b.各业务科室应按照卫生和环保部门要求，积极对患者放射防护措施进行宣教，并严格落实患者检查过程中的放射防护安全保障措施。 c.各业务科室放射工作人员要积极配合，定期做职业健康体检和放射防护与辐射安全培训，取得相关资质。 d.各业务科室做好放射设备的使用登记、维修维护等日常工作登记。 2.根据医院放射诊疗安全与防护管理领导小组机构文件，医院还需在以下几个方面对文件进行完善： ①补充领导小组日常办公地点、相关联系人电话； ②定期修订、检查辐射安全管理领导小组机构成员名单，确保领导小组的实效性； ③发生放射事故事件和个人剂量异常事件后，积极组织开展事故原因调查，并按照程序向生态环境主管部门报告； 二、辐射工作岗位人员配置和能力分析 1、辐射工作岗位人员配置和能力现状分析 ①本项目共涉及辐射工作人员6名，目前3名医生均来自心血管神经内科，均为新增辐射工作人员，技师、护士、均为原有辐射工作人员。 ②医院现有37名辐射工作人员，目前仅有1名辐射工作人员取得了辐射安全与防护培训合格证，合格证有效期至2019年7月14日。 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的相关规定，辐射工作人员和辐射防护负责人均应参加辐射安全与防护知识的学习，医院应尽快安排相关人员在国家核技术利用辐射安全与防护学习平台（网址：http://fushe.mee.gov.cn）学习辐射安全与防护知识并通过考试；新从事辐射活动的人员以及原持有辐射安全培训合格证书到期的人员应当通过生态环境部培训平台报名并参加考核。辐射安全与防护培训成绩合格单有效期为五年。 - 三、辐射安全档案资料管理和规章管理制度 1、档案管理分类 医院对相关资料进行了分类归档放置，包括以下九大类：“制度文件”、“环评资料”、“许可证资料”、“射线装置台账”、“监测和检查记录”、“个人剂量档案”、“培训档案”、“辐射应急资料”、“废物处置记录”，存放在医务科办公室。 2、已建立主要规章制度 医院已制定了一系列辐射安全规章制度，具体见表12-1： 表12-1 项目单位辐射安全管理制度制定要求 序号; 制度名称; 备注. 1; 辐射工作场所安全管理要求; 已制定，需上墙. 2; 辐射工作人员个人剂量管理制度; 应增加“个人剂量档案终生保存”，明确“介入工作人员个人剂量计佩带位置，发现个人剂量数据异常后，立即开展调查，并有当事人签字确认，并采取相应措施避免再次出现异常”. 3; 辐射工作设备操作规程; 需制定，需悬挂于辐射工作场所墙上. 4; 辐射工作人员岗位职责; 应增加“辐射工作人员应参加辐射安全专业知识的学习、持证上岗”，需悬挂于辐射工作场所墙上. 5; 监测仪表使用与校验管理制度; 应增加“监测仪表定期送检定或者比对”的相关内容. 6; 射线装置台账管理制度; 应增加“新增射线装置和报废射线装置的台账模板”. 7; 分区管理制度; 需完善. 8; 质量保证大纲和质量控制检测计划; 需完善; 应明确“受检者非照射部位所采取的辐射防护措施”. 9; 辐射安全防护设施维护维修制度; 需完善; 应明确维修后验收使用审批流程. 10; 辐射工作人员培训制度; 需完善; 应明确“所有从事放射诊疗类的工作人员和管理人员，自觉进行辐射安全与防护专业知识的学习。培训合格证书超过4年的辐射工作人员，需到fushe.mee.gov.cn培训平台再学习和考核”的相关内容。. 11; 辐射工作场所和环境辐射水平监测方案; 需完善; 监测方案应包含既有辐射工作场所本项目新增场所的监测因子、监测内容、监测频次及布点方案，参考本章辐射监测方案. 12; 辐射事故预防措施及应急处理预案; 需完善; 预案中应明确“应急物资的准备和应急责任人员、环保主管部门应急电话及射线装置发生事故时的辐射事故处理”的内容，“辐射安全事故应急响应程序”需悬挂于辐射工作场所墙上. 根据原四川省环境保护厅关于印发《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》（川环函[2016]1400号）的要求，《辐射工作场所安全管理要求》、《辐射工作人员岗位职责》、《辐射工作设备操作规程》和《辐射事故应急响应程序》已悬挂于辐射工作场所。医院对于各项制度在日常工作中要加强检查督促，认真组织实施。上墙制度的内容应体现现场操作性和实用性，字体醒目，尺寸大小应不小于400mm×600mm。 医院应根据规章制度内容认真组织实施，并且应根据国家发布新的相关法规内容，结合医院实际及时对各项规章制度补充修改，使之更能符合实际需要。 四、辐射安全许可证发放条件对照分析 结合《辐射安全许可证》发放条件、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2017年修订，环保部第31号令），将本项目采取的辐射安全防护措施列于表12-2。 表12-2 《辐射安全许可证》发放条件与本项目评价结果 序号; 环保部第3号令要求; 项目实际情况; 评价结果. 1; 设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作; 医院需设立专门的辐射安全与环境保护管理机构，至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作; 按照要求设立后满足要求。. 2; 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核; 医院需尽快组织辐射工作人员通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核; 人员通过考核后，满足要求. 3; 射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施; 医院已配置电离辐射警告标志和工作状态指示灯等; 配置后满足要求. 4; 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量报警仪、辐射测量仪器等。; 医院需配备便携式X-γ辐射监测仪、个人剂量报警仪、铅衣、铅帽、铅围裙等; 配备后满足要求. 5; 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案; 医院需按照要求制定各项规章制度; 制定后满足要求. 6; 有完善的辐射事故应急措施; 有完善的辐射事故应急措施; 完善后满足要求. 7; 产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案; /; /. 8; 使用射线装置开展诊断和治疗的单位，还应当配备质量控制检测设备，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划，至少有1名医用物理人员负责质量保证与质量控制检测工作; 医院需制定《放射治疗质量保证大纲和质量控制计划》，设有医用物理人员负责质量保证与质量控制工作。《质量保证大纲和质量控制检测计划》中应包含“受检者非照射部位所采取的辐射防护措施”内容; 制定后满足要求. 建设单位完成上述内容后，具备《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》中关于使用Ⅱ类射线装置的许可条件。建设单位在具备《辐射安全许可证》申领条件后，及时到四川省生态环境厅申请办理相关业务。 - 五、辐射监测 1、工作场所监测 自主验收监测：医院在取得《辐射安全许可证》后三个月内，应委托有资质的单位开展1次辐射工作场所验收监测，编制自主验收监测（调查）报告。 年度监测：委托有资质的单位对辐射工作场所的剂量进行监测，监测周期为1次/年；年度监测报告应作为《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并提交给发证机关。 日常自我监测：定期自行开展辐射监测（也可委托有资质的单位进行自行监测），制定各工作场所的定期监测制度，监测数据应存档备案，监测周期为1次/月。 2、场所监测内容和要求 （1）监测内容：X-γ空气吸收剂量率。 （2）监测布点及数据管理：本项目监测布点应参考环评提出的监测计划（表12-3）或验收监测布点方案。监测数据应记录完善，并将数据实时汇总，建立好监测数据台账以便核查。 表12-3 工作场所监测计划建议 设备名称; 监测项目; 监测频次; 监测点位. DSA; X-γ空气吸收剂量率; 验收监测1次；委托有资质的单位进行监测，频率为1次/年；自行开展辐射监测; 病人专用通道进出门、操作室、医生专用通道进出门、洗手间、DSA机房东南侧急诊通道、污物间进出门、污物通道、DSA机房西侧过道、DSA机房西北侧办公室、DSA机房正上方重点专科研究室. （3）监测范围：控制区和监督区域及周围环境 （4）监测质量保证 ①落实监测仪表使用、校验管理制度，并利用监测单位的监测数据与医院监测仪器的监测数据进行比对，建立监测仪器比对档案；或到有资质的单位对监测仪器进行检定/校核； ②采用国家颁布的标准方法或推荐方法，其中自我监测可参照有资质的监测机构出具的监测报告中的方法； ③完善辐射工作场所环境监测管理制度。 此外，医院需定期和不定期对辐射工作场所进行监测，随时掌握辐射工作场所剂量变化情况，发现问题及时维护、整改。做好监测数据的审核，制定相应的报送程序，监测数据及报送情况存档备查。 3、个人剂量检测 个人剂量监测主要是利用个人剂量计进行外照射个人累积剂量监测，每名辐射工作人员需佩戴个人剂量计，监测周期为1次/季。 医院须严格按照《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）的要求配发个人剂量计，要求辐射工作人员正确配戴个人剂量计，每季度由专人负责回收后交由有资质的检测单位进行检测，按照要求建立个人剂量档案，并将个人剂量档案终生保存。对于每季度检测数值超过1.25mSv的，医院要及时进行干预，查明原因，撰写调查报告并由当事人在调查报告上签字确认，采取防护措施减少或者避免过量照射；若全年个人积剂量检测数值超过5mSv，医院应当立即暂停该辐射工作人员继续从事放射诊疗作业，同时进行原因调查，撰写正式调查报告，经本人签字确认后通过年度评估报告上报发证机关；当单次个人累积剂量检测数值超过20mSv，应立即开展调查并报告辐射安全许可证发证机关，启动辐射事故处置程序。个人剂量检测报告及有关调查报告均应存档备查。 六、年度监测报告情况 医院应于每年1月31日前向发证机关提交上年度的《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》，近一年（四个季度）个人剂量检测报告和辐射工作场所年度监测报告应作为《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并提交给发证机关。医院应按照《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》（川环函[2016]1400号）规定的格式编写《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》。医院必须在“全国核技术利用辐射安全申报系统”(网址http://rr.mee.gov.cn/)中实施申报登记。延续、变更许可证，新增或注销射线装置以及单位信息变更、个人剂量、年度评估报告等信息均应及时在系统中申报。 七、辐射事故应急 1、事故应急预案 为了应对辐射事故和突发事件，医院制订了辐射事故应急预案。 （1）医院现有辐射事故应急预案内容 医院现有辐射事故应急预案内容包括：应急预案编制目的、使用范围、编制依据、职责、程序说明、辐射事故报告和现场保护。 （2）本项目辐射事故应急预案可行性分析 医院现有辐射事故应急预案内容包括了应急组织体系和职责、应急处理程序、仍需补充完善以下内容： ①增加应急人员的培训，应急和救助的装备、资金、物资准备和应急演练。 ②增加环境风险因子、潜在危害、事故等级等内容。 ③增加应急机构和职责分工，辐射事故调查、报告和处理程序中相关负责人员及联系电话。 ④增加发生辐射事故时，应当立即启动应急预案，采取应急措施，并按规定向所在地市级地方人民政府及其生态环境、公安、卫健等部门报告。 ⑤辐射事故风险评估和辐射事故应急预案，应报送所在地县级地方人民政府生态环境主管部门备案。 ⑥在预案的实施中，应根据国家发布新的相关法规内容，结合医院实际及时对预案作补充修改，使之更能符合实际需要。 2、应急措施 若本项目发生了辐射事故，项目单位应迅速、有效的采取以下应急措施： （1）发现误照射事故时，工作人员应立即切断电源，将病人撤出机房，关闭机房门，同时向医院主管领导报告。 （2）医院根据估算的超剂量值，尽快安排误照人员进行检查或在指定的医疗机构救治；对可能受放射损伤的人员，应立即采取暂时隔离和应急救援措施。 （3）事故发生后的2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向生态环境主管部门公安部门报告。造成或可能造成超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。 （4）最后查清事故原因，分清责任，消除事故隐患。

# 表13  结论与建议

结论 一、项目概况 项目名称：新增数字减影血管造影装置项目 建设单位：宜宾市中医医院 建设性质：新建 建设地点：四川省宜宾市南岸大湾路2号宜宾市中医医院名医馆负一层 本次具体建设内容及规模为：医院在名医馆（地下1层、地上3层）负一层预留了DSA机房、操作间及其他配套用房各一间，DSA机房净空尺寸为11m(长)×5.8m（宽）×4.2m（高），在DSA机房内使用1台DSA，型号UNIQ FD20，属于Ⅱ类射线装置，最大管电压为125kV，最大管电流为1000mA，年最大介入手术量约400台，年最大曝光时间约68.9h（其中透视66.7h，拍片2.2h），主要用于介入治疗、血管造影等。 二、本项目产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日施行）的相关规定，本项目使用数字减影血管造影装置（DSA）为医院医疗基础建设内容，属该指导目录中第三十七项“卫生健康”中第5款“医疗卫生服务设施建设”，属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。 三、本项目选址合理性分析 本项目位于宜宾市中医医院内，项目运营对环境基本无影响。本评价认为其选址是合理的。 四、工程所在地区环境质量现状 根据宜宾蓝瑞鑫卫生检测科技有限责任公司的监测报告，项目所在区域的X-γ辐射空气吸收剂量率背景值属于正常天然本底辐射水平。 #### 五、环境影响评价分析结论 （一）施工期环境影响分析 医院强化施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施，采取有效措施，尽可能减缓施工期对环境产生的影响。 （二）营运期环境影响分析 DSA机房内DSA投入运营后，平均每名手术医生每年有效剂量最大为2.34mSv/a，护士受照射剂量最大为0.88mSv/a，技师受照射剂量最大为1.55×10-5 mSv/a，公众受照射剂量最大为1.47×10-5mSv/a。DSA投入运营后，产生的X射线经墙体、门窗屏蔽、距离衰减后，对机房外公众影响更小。 综上所述，本项目工作人员所受的年剂量均低于本次评价中所确定的5.0mSv的年剂量约束值，公众所受的年剂量均低于本次评价中所确定的0.1mSv的年剂量约束值。从上述预测结果可以看出，本项目辐射工作场所的墙体、门窗满足辐射防护的要求。 六、事故风险与防范 医院制定的辐射事故应急预案和安全规章制度经补充和完善后可行，应认真贯彻实施，以减少和避免发生辐射事故与突发事件。 七、环保设施与保护目标 医院落实本报告表提出的环保措施后，可使本次环评中确定的所有保护目标，所受的辐射剂量，保持在合理的、可达到的尽可能低的水平。 八、医院辐射安全管理的综合能力 经过医院的不断完善，医院安全管理机构健全，有领导分管，人员落实，责任明确，医技人员配置合理，考试（核）合格，持证上岗，有应急预案与安全规章制度；环保设施总体效能良好，可满足防护实际需要。 九、项目环保可行性结论 在坚持“三同时”的原则，采取切实可行的环保措施，落实本报告提出的各项污染防治措施，本评价认为项目在宜宾市中医医院名医馆负一层建设，从环境保护和辐射防护角度看项目建设是可行的。 ## 建议和承诺 一、要求 1、落实本报告中的各项辐射防护措施和安全管理制度。 2、建设单位须重视控制区和监督区的管理。 3、医院应严格执行辐射工作人员学习考核制度，组织辐射工作人员、相关管理人员到生态环境部网上免费学习考核平台（http:/fushe.mee.gov.cn）中进行辐射安全与防护专业知识的学习，考核通过后方能继续上岗。 4、定期开展场所和环境的辐射监测，据此对所用的射线装置的安全和防护状况进行年度评估，编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于每年1月31日前上报四川省生态环境厅，报送内容包括：①辐射安全和防护设施的运行与维护情况；②辐射安全和防护制度及措施的制定与落实情况；③辐射工作人员变动及接受辐射安全和防护知识教育学习考核情况；④场所辐射环境监测报告和个人剂量监测情况监测数据；⑤辐射事故及应急响应情况；⑥核技术利用项目新建、改建、扩建和退役情况；⑦存在的安全隐患及其整改情况；⑧其他有关法律、法规规定的落实情况。 5、按照《四川省辐射污染防治条例》，射线装置在报废处置时，使用单位应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化处理。 6、建设单位必须在全国核技术利用辐射安全申报系统（网址：http：//rr.mee.gov.cn）中实施申报登记。申领、延续、更换《辐射安全许可证》、新增或注销射线装置以及单位信息变更、个人剂量、年度评估报告等信息均应及时在系统中申报。 二、项目竣工验收检查内容 根据《建设项目环境保护管理条例》，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目正式投产运行前，建设单位应组织专家完成自主环保验收。本工程竣工环境保护验收一览表见下表13-1： 表13-1 项目环保竣工验收检查一览表 DSA机房; 辐射屏蔽措施; 铅防护门3扇（均为4mm铅当量）. 铅玻璃观察窗1扇（4mm铅当量）. 手术室四周墙体采用370mm实心砖墙+40mm硫酸钡涂层. 楼顶250mm钢筋混凝土+3mm铅当量铅板. 安全装置; 工作状态指示灯箱2个. 电离辐射警告标志4个. 铅悬挂防护屏/铅防护吊帘1副. 床侧防护帘/床侧防护屏 1副. 门灯联锁装置1套. 紧急止动装置1套. 对讲装置1套. 监测仪器和个人防护用品; 个人剂量计6套. 个人剂量报警仪6台. 便携式辐射剂量监测仪1台. 医护人员：铅衣5套、铅橡胶帽子5套、铅橡胶颈套5套、铅橡胶围裙5套、 铅防护眼镜5副、介入防护手套 5双. 患者：铅衣1套、铅橡胶帽子1套、铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套1套、铅橡胶围裙1套. 验收时依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防 治法》、《放射性同位素和射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律和标准，对照本项目环境影响报告表验收。 1、根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）文件第十七条规定： （1）编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 （2）建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 （3）除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 2、根据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）规定： （1）建设单位可登陆环境保护部网站查询建设项目竣工环境保护验收相关技术规范（http://kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/bzwb/other）。 （2）项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 （3）本项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （4）除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：①本项目配套建设的环境保护设施竣工后，及时办理《辐射安全许可证》，并在取得《辐射安全许可证》3个月内完成本项目自主验收；②对项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开和项目竣工时间和调试的起止日期；③验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 （5）建设单位公开上述信息的同时，应当在建设项目环境影响评价信息平台（http://114.251.10.205 /#/pub-message）中备案，且向项目所在地生态环境主管部门报送相关信息，并接受监督检查。